CNAS-CL19

检测和校准实验室能力认可准则

在金属材料检测领域的应用说明

Guidance on the Application of Testing and Calibration Laboratories Competence Accreditation Criteria in the Field of Metallic Material Testing

（征求意见稿）

中国合格评定国家认可委员会

前  言

本文件由中国合格评定国家认可委员会（英文缩写：CNAS）制定，主要适用于金属材料及制品的力学性能检测、金相检验及微观结构分析、腐蚀与防护试验、前处理不需要溶样的仪器法化学成分分析、以及物理性能检测。对需要前处理溶样的金属材料化学成分分析的特殊要求见CNAS-CL10《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》，对金属材料无损检测领域的特殊要求见CNAS-CL14《检测和校准实验室能力认可准则在无损检测领域的应用说明》。

本文件是CNAS根据金属材料检测的特性而对CNAS-CL01：2006《检测和校准实验室能力认可准则》所作的进一步说明，并不增加或减少该准则的要求。本文件采用 CNAS-CL01：2006 中的条款号和条款名称，具体内容在对应条款后给出。

本文件与CNAS-CL01：2006《检测和校准实验室能力认可准则》同时使用。

本文件代替CNAS-CL19：2010，是对CNAS-CL19：2006的第二次修订。

本文件与 CNAS-CL19：2010相比，除编辑性修订外，主要技术变化为：

——修改“1范围”，扩大适用范围。

——修改CNAS-CL19：2006原有的12个条款。

——增加4.1.5g）、4.6.2、4.13.2.1、5.2.2、5.3.1、5.3.5、5.4.2、5.4.5、5.5.1、5.5.5、5.6.1、5.6.3、5.8.3、5.9.1、5.9.2、5.10.1、5.10.2条款。

检测和校准实验室能力认可准则

在金属材料检测领域的应用说明

1  范围

本文件主要适用于金属材料及其制品的力学性能检测、金相检验及微观结构分析、腐蚀与防护试验、前处理不需要溶样的仪器法化学成分分析（以下简称仪器法化学成分分析）、以及物理性能检测。对需要前处理溶样的金属材料化学成分分析的特殊要求见CNAS-CL10《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》，对金属材料无损检测领域的特殊要求见CNAS-CL14《检测和校准实验室能力认可准则在无损检测领域的应用说明》。

2  引用标准

3  术语和定义

4 管理要求

4.1 组织

4.1.3 如果实验室有抽样、取样和制样的操作，其管理体系应覆盖相关的活动，包括室外作业和加工车间。

4.1.5g) 监督员除满足CNAS-CL52《CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》应用要求》中对检测人员的要求外，还需有被监督岗位三年以上的检测经历。对取样、制样人员也应进行监督和评价。

4.1.5h) 当实验室检测工作涉及金属材料的样品制备、力学性能检测、金相检验及微观结构分析、化学分析、腐蚀与防护试验、物理性能检测等多个领域，且规模较大时，实验室可以设置在技术主管领导下的技术管理层，其成员由各领域的技术管理者（无论称谓如何）组成。如果实验室设置技术管理层，应界定各岗位职责。各领域技术管理者除满足CNAS-CL52《CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》应用要求》中的人员要求外，应具有所从事检测领域五年以上工作经历。

4.2 管理体系

4.3 文件控制

4.4 要求、标书和合同的评审

4.5 检测和校准的分包

4.6 服务和供应品的采购

4.6.2 试剂和标准物质的验收

对标准物质和影响检测结果的试剂（如：检测用助熔剂、气体）应进行符合性检查，应检查其标签、证书或其他证明文件的信息，必要和可行时通过适当的检测手段，以确保满足检测方法以及检测对象的要求，并保存记录。

4.7 服务客户

4.8 投诉

4.9 不符合检测和/或校准工作的控制

4.10 改进

4.11 纠正措施

4.12 预防措施

4.13 记录的控制

4.13.2.1 检测记录应有充分的信息。需要时，试验原始记录应包含与试验过程有关的信息，如抽样情况、试样的取样位置（可采用文字、图片的形式说明）、试样尺寸和形状、试样状态信息、测量表面层厚度/深度时测量点的位置、浸蚀剂成分或代号、浸蚀剂温度、浸蚀时间等。

4.14 内部审核

4.15 管理评审

5  技术要求

5.1 总则

5.2 人员

5.2.1 从事抽样、取样和制样的工作人员应经过培训，制样人员还应有相应工种技能培训证明并经岗位培训合格。

5.2.2 实验室应制定人员培训计划，包括检测方法、质量控制方法、实验室安全和防护知识、以及仪器原理、操作和维护等方面知识的专门培训。

5.2.5 对样品制备人员、特定类型检测设备（如拉伸试验机、显微镜、光谱仪、扫描电镜等）的操作人员应有技能培训、能力确认和使用授权的记录。只有经过技术能力评价、确认满足要求的人员才能授权其独立从事检测活动，应定期评价被授权人员的持续能力，保存评价记录和授权记录。

5.3 设施和环境条件

5.3.1 检测标准或仪器设备对环境有明确要求时，实验室应具有能满足要求的设施和环境条件，应对配备的环境与设施进行确认以确保满足要求。

5.3.2  实验室应保证使用大型材料试验机和机械加工设备引起的振动不应对检测环境造成不利影响，冲击试验机不应对其它相邻试验区造成伤害。硬度试验机应避免受到振动的影响。

实验室应有与检测范围相适应的安全防护和环境保护装备及设施、以及个人防护用具，防止对内部和外部人员以及环境产生有害影响。对产生X射线的仪器应当有监测和防护手段防止射线的泄露。必要时应在适当的醒目位置配置辐射、腐蚀和有毒等警示标识牌。低倍浸蚀区、腐蚀试验区应保证良好的通风环境。开展硫化氢应力腐蚀试验、HIC试验时，应对硫化氢的泄露进行监控，并有相应的作业文件。

5.3.3  低倍浸蚀区、腐蚀试验区与主要实验室房间应互相隔离。金相检验的样品制备区应与检测区域有效隔离。

5.3.5  实验室应有妥善处理有害废弃物的设施和方法，包括对低倍检测和腐蚀试验产生的废液、金相浸蚀试剂的处理，并保存相关记录。

5.4 检测和校准方法及方法的确认

5.4.1 实验室对抽样、取样和力学性能检测、金相检验及微观结构检测、仪器法化学成分分析的试样制备应制定作业指导书，明确取样部位、方向、加工及其他相关的技术要求，如关键参数的具体指标（尺寸、形位公差、表面粗糙度等）、避免加工硬化和过热等要求。必要时，力学性能检测的制样作业指导书应有相应的图纸，并对加工的试样图纸进行管理和控制。

微观结构分析如果采用通则方法，应针对检测对象制定具体的作业指导书。开展力学性能检测时，应防止不正确的试样夹持或放置对检测结果的影响。使用不同标准进行力学性能检测时，应注意标准之间的差异部分，包括试样尺寸和精度、对设备的要求、试验过程的要求、计算结果的修约等。用同一台直读光谱仪对不同基体材料进行化学分析时，应有程序保证在基体切换时不会造成元素干扰。

5.4.2 采用与标准图谱比较的方法进行金相评估检验时，应配有原版图谱或标准图谱图集。

5.4.5 对仪器法成分分析，如果使用时超出了标准方法的预定范围、或扩充和修改了标准方法，应进行方法确认，并制定作业指导书。

5.5 设备

5.5.1 实验室自行制备样品时，应配置能满足检测要求的取样设备和制样设备，如火焰切割和机械切割设备、机加工设备、镶样设备、磨抛设备等。委托外部制样时，实验室应对委托样品制备单位的设备进行核查，并保留符合性核查记录。

5.5.2 取、制样设备在安装调试后应进行验收，确保设备正常使用，性能指标满足标准要求。对于重要的机加工检查设备，例如冲击缺口投影仪、万能工具显微镜等应进行校准或核查。对于冲击试样缺口加工设备，应提供加工成型后的试样符合性检查合格证据。使用拉床加工冲击试样时，应定期核查加工出的试样是否满足标准要求。

5.5.5 重要加工设备应建立设备档案。

5.6 测量溯源性

5.6.1 应确保对检测结果的准确性或有效性有显著影响的所有设备，包括辅助测量设备，在投入使用前应进行校准，如拉伸试验机的引伸计、金相显微镜的测微标尺、低温和高温装置等。

5.6.3 实验室应按检测方法的要求配备标准物质，所配的标准物质应覆盖认可的能力范围。

对于硬度检测，硬度标准块应能覆盖硬度标尺或载荷的范围以及认可的典型硬度值。

对于仪器法化学成分分析，标样基体应与被测样品一致，所用标样应覆盖被测样品的浓度范围。标样各元素的成分应覆盖认可的技术能力范围。应按标准方法的要求建立校准曲线，最低浓度的标样应在接近检测方法报告限的水平。分析仪器已设置有校准曲线的，需验证其符合性。应定期使用中间点的标样检查校准曲线，建立定期检查结果可否接受的判定标准，且该判定标准应与测量不确定度相当。

5.7 抽样

5.7.1 对大宗金属材料的抽样操作，应记录抽样情况，如货场堆垛情况、样品批量数、抽样数，抽样样品号、材料取样部位等，需要时可用图表、照片等方式标记以证明样品的代表性。

5.8 检测和校准物品的处置

5.8.1对大样（试料）进行取样操作时，必要时应制订取样作业指导书,规定取样部位、取样量和取样方法。

实验室委托外部进行取样和试样加工时，应明确告知取样和试样加工的程序和技术要求，应明确加工关键参数的具体指标。实验室应监督评价受托方的工作，并保存其工作符合要求的记录。

5.8.2 实验室的检测样品标识应存在于样品抽样、取样、制样、分组、检测和留样保存等各个环节。接受样品时应记录客户赋予样品的标识，并建立客户赋予标识与实验室赋予标识的对应关系。委托外部加工样品的，需要时实验室应进行试样标识的转移或监督转移。

5.8.3 实验室在接收样品时，应根据方法的要求针对关键参数指标进行符合性检查并提供相应的检查记录，如冲击试样缺口检查、疲劳试样表面粗糙度等。需要时，应检查试样的取样位置和方向。

5.8.4 实验室建立的样品处置程序应分别规定金属材料大样、加工后小样和检测后样品的处置要求，包括保管条件和保留时间。对金相样品应适当保存，避免损伤。对有表面层及制样有特殊要求的金属材料要确保在抽样、取样、制样及储存过程中，表面层及其内部性能不被损坏。

5.9 检测和校准结果质量的保证

5.9.1实验室对金相检验、微观结构分析等人为因素影响较大的检测活动，应加强质量控制，可通过实施人员比对或者实验室间比对以保证相关检测人员能力。

实验室按CNAS-AL07选择参加能力验证计划时，如果认可的检测项目在同一子领域内有多项可获得的能力验证活动，应避免连续只参加同一项目的能力验证，参加的人员、设备也应考虑适当更换。

5.9.2适用时，实验室应建立控制图，观察和分析控制图显示的趋势，必要时采取处理措施。

5.10 结果报告

5.10.1应按标准中规定的修约要求报告检测结果。如果标准中有规定，在报告检测结果时还应报告试验条件。

5.10.2 必要时，检测报告应提供来样实物照片，并标记出取样位置。需要时，金相检测报告应提供试样中有代表性的金相照片。